**康复病床要求**

一、双摇床（25张）

1、规格≥2015\*960\*500mm；

2、调节范围：背部倾斜度≥65°，腿部升降≥35°；

3、床体承载重量≥240KG；

4、床架采用≥40\*60\*1.5mm厚优质冷轧钢管，床梁采用优质双支撑式冷轧钢管，表面平整无毛刺，床腿≥50\*50\*1.5mm厚；

5、护栏采用折叠侧伏式护栏，材质为强化铝合金材质，表面光滑无毛刺；

6、床头床尾板为ABS一次注塑成型，带透明床卡，有防护角，配有自锁定装置，具有快捷拆卸功能；

7、床底≥2个引流袋挂钩、≥4个点滴架插孔；

8、病床整体有防锈处理，配有杂物架；

9、脚轮采用中控双面静音轮，带有独立刹车、含餐桌、输液架、床垫；

10、床板采用≥1.2mm厚冷轧钢，一次冲压成型，多气孔设计。

二、多功能护理床（5张）

在双摇床的基础上，增加翻身功能、上曲部功能、下曲腿功能、助便功能。