## Sheet1
安阳市公立医疗机构第二批次医疗设备集中采购产品信息表
序号 | 设备类型 | 设备名称 | 质量层次 | 数量 | 功能描述
1 | 高压氧舱 | 20人高端平底氧仓 | 国产 | 1 | 治疗有害气体中毒、促进神经功能恢复、抗感染、改善微循环、辅助治疗多种疾病。一舱两室四门式，圆形平底结构。具备操作控制系统、加减压系统、氧舱空气净化及进舱空气质量检测系统、供排氧系统、空调系统、电气控制系统、监控系统、消防系统、计算机自动化操作控制系统。
2 |  | 12人高端平底氧仓 | 国产 | 1
3 | 透析机类 | 连续性血液透析滤过机（床旁机） | 国产 | 3 | 用于床旁连续性血液透析。
4 |  | 透析机（单泵） | 国产 | 56 | 用于为血液透析患者提供更纯净的透析环境，为血液透析治疗提供更多的解决方案，同时保证患者治疗安全。
5 |  | 透析机（双泵） | 国产 | 54 | 用于肾病患者血液透析治疗，可以实现全自动预冲、全自动引血、全自动回血和全自动紧急定容补液。完成透析器和管路的快速冲洗、密闭循环和跨膜预冲。引血完成后自动开始治疗，治疗结束后自动开始回血。
6 | 脑电图类 | 脑电图仪（高端） | 国产 | 5 | 1、放大器EEG导联：32导，能同时监测心电、肌电波形、眼球运动（眼电）导联，放大器具备SpO2/CO2； 2、放大器接口及供电方式：放大器采用USB2.0接口连接，采用USB主机供电方式； 3、具备低频滤波、高频滤波； 4、具备多方式波形保存功能； 5、具备事件标记功能； 6、具备棘波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波，对棘波可按等级进行分类，针对选定波形群，生成详细的脑地形图及形态分布图； 7、配备联网工作站。
7 | 呼吸机类 | 车载转运呼吸机 | 国产 | 5 | 1、电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源； 2、电池续航时间≥5小时； 3、配备高性能涡轮，峰值流速≥210L/min； 4、配备无消耗氧传感器，无需校准和更换； 5、支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式； 6、防尘防水等级≥IP30； 7、工作温度范围：-20～50 ℃； 8、标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV，压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV，持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式、心肺复苏通气模式； 9、潮气量：20ml～2000ml； 10、适用于院内、院外转运、紧急救治成人、小儿和婴幼儿等场景设计的呼吸机。
8 |  | 无创呼吸机（中端） | 国产 | 2 | 用于肺充气、排除肺泡气、吸呼气转换、呼吸气转换、呼吸功能受损治疗、监测和报警功能。
9 |  | 无创呼吸机（中高端） | 国产 | 8 | 1、无创双水平，适用于对成人和儿童进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面，能够满足危重症患者的无创通气需求； 2、持续气道正压通气模式(CPAP模式)、自主模式(S模式)、时控模式(T模式)、自主/时控模式(S/T模式)、压力控制模式(PC模式)、高流量疗模式(HFNC模式)，高流量氧疗模式； 3、具备氧浓度调节功能； 4、配备一体式移动台车，可搭载氧气瓶，配备后备电池。
10 |  | 高流量呼吸湿化仪 | 国产 | 5 | 1、用于自主呼吸患者，通过提供高流量，精确氧浓度、加温湿化的气体进行有效的呼吸治疗； 2、支持高流量模式、低流量模式、CPAP模式； 3、采用安全气道设计，无需对主机内部气路进行消毒； 4、提供设备厂家鼻氧管（大、中、小号）、气切界面等多种患者连接界面，加温呼吸管路：可根据温度变化自动调节管路加温功率； 5、具备氧浓度自动调节功能。
11 |  | 新生儿无创呼吸机 | 国产 | 1 | 主要用于NICU 中常用的无创通气方式有经鼻持续气道正压通气（nCPAP）、经鼻双水平气道正压通气（BiPAP）、鼻塞同步间歇指令通气（nIPPV）、高流量鼻导管通气（HFNC）等。降低新生儿插管率。
12 |  | 有创呼吸机（高端） | 国产 | 23 | 1、显示屏≥15.6英寸彩色触摸控制屏幕，分辨率≥1920*1080像素； 2、潮气量：20ml—3800ml； 3、支持≥4道波形同屏显示； 4、提供≥3种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示； 5、标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式； 6、自动适应性压力调整容量控制功能；压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、智能自适应通气模式（AMV/ASV）； 7、提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式； 8、夹板模拟肺≥2个，德标转国标氧气转接头≥2个，国标转德标氧气转接头≥2个； 9、呼吸机专用台车≥1台，呼吸机防尘罩≥1个； 10、呼吸机加湿器≥1个，湿化灌≥1个；11、具备高流量模式。
13 | 体外心肺支持辅助设备 | ECMO | 国产 | 3 | 主要功能是将血液从体内引到体外进行氧合再用泵将氧合后的血注入体内，可进行长时间的心肺支持。ECMO 治疗期间，心脏和肺脏得到一定的休息，且全身氧供和血流动力学处在相对稳定的状态。膜肺可以进行有效的 C02 排出和 02 的摄取，驱动泵使血液在体内循环。为心肺功能的治疗及恢复赢得宝贵的时间。
14 |  | 人工心肺复苏机 | 国产 | 13 | 1.电动电控型心肺复苏机，电池工作时间长； 2.快速上机，提高抢救效率； 3.操作便捷； 4.按压深度模式科学合理，满足临床需要； 5.心肺复苏机可与呼吸机联动； 6.可升级数据通信功能，利于临床病例收集； 7.通过医用车辆和其设备道路救护车标准； 8.可升级呼末二氧化碳，更有效的反馈心肺复苏质量，实现高质量心肺复苏。
15 | 麻醉机类 | 麻醉工作站 | 国产 | 3 | 主要用于术中病人麻醉通气，生命体征监测，镇静、镇痛、肌松药等输注 1麻醉工作站包含：高端麻醉机，高端监护仪，输注泵工作站；通过集成模块将麻醉机，监护仪，输注泵工作站连接在一起，实现信息互通，集中查看，统一操作，保障病人麻醉安全； 2、端麻醉机：1）流量计采用全电子流量计，可直接设置新鲜气体氧浓度和总流量，实现病人舒适麻醉。2）通气模式上，要求有多种通气模式如VCV、PCV、PCV-VG、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、APRV、带窒息后备保护通气的PSV、高流量给氧功能、手动通气等，多种通气模式能满足不同类型的麻醉需求，其中PCV-VG模式，适用于肥胖病人手术，腹腔镜手术及长时间手术，保障患者潮气充足情况下，减少气压伤，其中，高流量给氧功能，能最大限度延长插管过程中的窒息指示时间，留给医护更多的插管时间。3）配备AG麻醉气体模块，可实时监测患者吸入麻药浓度，氧浓度，以及呼吸末二氧化碳浓度，保障麻醉安全； 3、高端监护仪：监测功能：心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温，双通道有创血压，BIS脑电双频指数； 4、输注泵工作站：每套泵站包含：1个输液泵，3个注射泵。
16 |  | 麻醉机（高端） | 国产 | 20 | 1、回路部件可以高温高压消毒； 2、具有回路整体加温功能； 3、提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式、配备高流量给氧功能，配备压力控制容量保证通气（PCV-VG）、PS等通气模式； 4、容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml～1500ml； 5、内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件； 6、配备AG麻醉气体模块； 7、配备麻醉废气回收装置。
17 |  | 麻醉机（中端） | 国产 | 8 | 1、具有多种通气模式如VCV、PCV、PCV-VG。 2、高流量给氧功能。 3、配备AG麻醉气体模块，可实时监测患者吸入麻药浓度，氧浓度，以及呼吸末二氧化碳浓度，保障麻醉安全。
18 |  | 麻醉机消毒装置 | 国产 | 7 | 1、对麻醉机，呼吸机内部回路的电子元器件，吸呼瓣膜无腐蚀，无粘连，无毒性。提供质检报告佐证； 2、具备超声波雾化功能、补偿雾化功能等多种功能； 3、对麻醉机、呼吸机内部回路消毒； 4、消毒效果应达到《消毒技术规范》及相关要求。
19 | 心电图类 | 动态心电图（含系统） | 国产 | 1拖10 | 1、记录时间：支持1-30天连续记录； 2、具备起搏检测功能； 3、分析软件具备三维心率变异性和三维散点图分析； 4、分析软件具备PR间期及趋势图分析； 5、分析软件具备P波瀑布图分析； 6、分析软件具备房颤AI智能分析功能； 7、具有24小时时间散点图等功能； 8、配备工作站。
20 |  | 动态心电图（含系统） | 国产 | 3套系统含11个盒子 | 1、12导联/3导联二合； 2、具有独立起博检测通道； 3、存支持模板根据形态、间期等进行再分类，自动、快速进行心识别、归类； 4、支持房扑、房颤自动识别和手动编辑； 5、支持ST分析及重分析功能，支持动态刷新ST趋势图； 6、支持散点图分析及散点图逆向功能； 7、提供直方图、瀑布图辅助分析功能； 8、支持多种高级功能分析。
21 |  | 动态心电血压记录仪 | 国产 | 5套 （1拖5） | 1、快速准确记录心电血压数据，方便快捷分析 2、有特殊功能，起博器心电图起博钉识别，血压脉博波图等功能； 3、支持蓝牙传输，配合软件查看实时波形数据快捷回放，支持SD卡和USB线回放，SD卡数据高速上传； 4、心电事件会同步触发血压测量同步对照心电及血压后的变化，同步血压趋势图和心率趋势图的比较 ； 5、配备联网工作站。
22 |  | 心电图（18导） | 国产 | 2 | 具备18导心电图机相关功能。
23 |  | 心电图（12导） | 国产 | 33 | 具备12导心电图机相关功能。
24 | 腔镜类 | 4K荧光3D腹腔镜系统 | 国产 | 10 | 具备4K图像处理性能；具备白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光等多种图像模式；具有光谱染色功能；主机支持3D功能，连接3D电子内窥镜可直接实现3D观察；具有触摸屏设计；主机需自带刻录系统；具有多种录像格式选择；需要智能识别镜种；可通过主机输入端口实现双镜联合；具有自动对焦功能；具有主机光源联动功能；具有光纤插入自动检测功能；气腹机要具备多种模式；镜头需要能够进行高温高压、等温等离子等灭菌。每套系统含显示器、摄像主机、光源主机、气腹机、摄像头、光学腹腔镜头3D电子腹腔镜头，导光束，高频电刀，台车等。
25 |  | 4k腹腔镜系统 | 国产 | 4 | 具备4K图像处理性能；主机支持3D功能，连接3D电子内窥镜可直接实现3D观察；具有触摸屏设计；主机需自带刻录系统；具有多种录像格式选择；需要智能识别镜种；可通过主机输入端口实现双镜联合；具有自动对焦功能；具有主机光源联动功能；具有光纤插入自动检测功能；气腹机要具备多种模式；镜头需要能够进行高温高压、等温等离子等灭菌。每套系统含显示器、摄像主机、光源主机、气腹机、摄像头、光学腹腔镜头3D电子腹腔镜头，导光束，高频电刀，台车等。
26 |  | 小儿输尿管镜 | 国产 | 2 | 1、直径4.5Fr-6.5Fr（最前端直径4.5Fr逐渐增粗，末端直径6.5Fr）； 2、视向角：5度； 3、有效长度≥425mm； 4、器械通道直径≥3Fr； 5、保质期5年。
27 |  | 成人输尿管镜 | 国产 | 4 | 1、可通过自然腔道对输尿管进行碎石、检查、置管等多种治疗； 2、工作长度430mm，外径9.5Fr，视场角大于45°，成像清晰； 3、配件输尿管镜异物钳和活检钳。
28 |  | 床旁纤维支气管镜 | 国产 | 8 | 1、用于正常/困难气道经口/经鼻辅助插管； 2、具备大工作管道，方便吸痰，肺泡灌洗、给药、取异物及气道检查； 3、具备图像输出功能，方便病历打印及病例存档。
29 |  | 儿童纤维支气管镜 | 国产 | 1 | 适用于幼儿及儿童急危重症患者。插入部外径≤4.0mm，内径≥2.0，带显示器。
30 |  | 儿童电子支气管内窥镜系统 | 国产 | 1 | 适用于幼儿及儿童急危重症患者。配备软镜一条，图文报告系统
31 |  | 电子支气管镜系统 | 国产 | 1 | 成人检查镜一条，治疗镜一条，高清，全数字化处理系统。
32 |  | 电子鼻咽喉镜系统 | 国产 | 3 | 1、全数字高清主机； 2、窄带光成像技术； 3、管径：先端部外径≤3.9mm,插入部外径≤3.6mm。
33 |  | 关节镜系统 | 国产 | 3 | 1、高清4K影像； 2、在关节镜摄像系统引导下，配合使用射频离子刀及动力系统进行手术操作； 3、主要配备主机，等离子电刀，关节镜、动力手柄、光源线、及配套操作器械等。
34 |  | 经皮肾镜 | 国产 | 1 | 层次：高端。 1、视向角：12度； 2、有效长度：≤224mm； 3、器械通道直径：≥3.5； 4、可浸泡、蒸熏、低温等离子、高温高压消毒、耐134°高温3bar压力； 5、蓝宝石纯平面通镜通光均匀、清晰； 6、免费质保期≥3年； 7、在收到设备故障报告后，技术工程师1小时电话解决，需要上门服务时，4小时候到达医院检测调试，12小时内解决故障问题。当场不能修复或遇紧急问题，24小时内免费可提供备用设备； 8、投标人所供设备整机生产日期与交货日期相隔不得超过 6 个月。
35 |  | 胆道镜（软镜） | 国产 | 1 | 层次：高端。 1、广角视野范围≥120°（直视），景深4-50mm； 2、先端部外径≤ϕ4.9mm，插入部外径≤ϕ5.2 mm； 3、弯曲部上弯≥160度、下弯≥130度； 4、器械管道内径≥2.2mm，工作长度≥380mm； 5、侧漏器用于镜子日常维护； 6、LED冷光源：灯工作寿命≥20000h，光输出色温3000K～7000K，高显指，显色指数Ra≥90，光通量≥100 lm，温度低，不含红外线和紫外线； 7、持镜钳一把（直径5mm长度330mm）； 8、整机（含附属配件）免费质保期≥3年，术中使用。
36 |  | 医用内窥镜系统 （手术用） | 国产 | 1 | 医用内窥镜系统：主机一台、光源一台、显示器一台、图文工作站一套。
37 |  | 医用内窥镜系统 （检查用） | 国产 | 5 | 具备4K图像处理性能；具有触摸屏设计；主机需自带刻录系统；具有多种录像格式选择；需要智能识别镜种；具有光纤插入自动检测功能；镜头需要能够进行高温高压、等温等离子等灭菌。每套系统含显示器、摄像主机、光源主机、摄像头、导光束、台车、0°高清鼻内窥镜或高清膀胱镜等。
38 |  | 全高清宫腔镜系统 （检查用） | 国产 | 2 | 1、具备宫腔镜工作站，镜、鞘一体化； 2、具备宫腔镜检查，活检；宫腔异物取出，宫腔息肉切除等功能； 3、包含摄像主机、摄像头、冷光源、监视器、膨宫泵、检查镜、台车、检查器械、工作站。
39 |  | 全高清宫腔镜系统 (检查治疗） | 国产 | 1 | 1、具备宫腔镜工作站，镜、鞘一体化； 2、具备宫腔镜检查，活检；宫腔异物取出，宫腔息肉切除等功能； 3、包含摄像主机、摄像头、冷光源、监视器、膨宫泵、检查镜、台车、检查器械、工作站、等离子电切系统、等离子电切镜、导光束。
40 |  | 宫腔镜动力系统 | 国产 | 1 | 1、宫腔镜动力系统：刨削主机、电动刨削手柄、刨削刀头、宫腔内窥镜、手术器械； 2、宫腔镜检查镜2条； 3、宫腔镜电切镜1条。
41 |  | 视频喉镜 | 国产 | 3 | 1、辅助常规及困难气道插管用途； 2、具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用； 3、与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救； 4、清晰按键，界面简洁，方便医生操作。
42 |  | 电子胃肠镜系统 （中端） | 国产 | 4 | 1、一条胃镜加一条肠镜（包含洗消系统）； 2、操作简单、灵活、方便、清晰、可记录并长期储存，可连网上传his系统； 3、具备对上消化道和下消化道进行检查功能； 4、具备对肠胃道息肉可以在肠胃镜下行电凝电切术，早期癌变可以在肠胃镜下行黏膜剥离术，食管静脉曲张破裂出血可以在肠胃镜下行电凝止血； 5、具备对食管癌、结肠癌使用肠胃镜放置食道支架和肠道支架功能。
43 |  | 电子胃肠镜系统 （中高端） | 国产 | 2 | 一条胃镜加一条肠镜（包含洗消系统）。 1、具备胃肠道息肉在胃肠镜下行电凝电切术、早期癌变可以在胃肠镜下行黏膜剥离术、食管静脉曲张破裂出血可以在胃肠镜下行电凝止血，对于各种疾病如食管癌、结肠癌等引起的食道变窄或者梗阻，具备用胃肠镜放置食道支架和肠道支架功能； 2、具备胃肠镜对上消化道和下消化道进行检查，具备发现由消化道问题引起黑便、大便习惯改变、呕血、腹痛、反酸、嗳气等症状的疾病，如息肉、溃疡、血管畸形或者高级别瘤变和肿瘤等功能； 3、激光光源信号传输，有效提高信号传输功能和抗干扰能力； 4、四波长LED光源，提供两种优质光学染色模式； 5、200万像素传感器，1080P全高清画质； 6、聚普成像功能； 7、光电复合染色成像模式，具有更高的血管对比度特点； 8、具备镜体采用一键式插拔和全密封设计，镜体都支持热插拔； 9、采用大角度、更小的弯曲半径； 10、具备脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告及病例报告检索功能。
44 |  | 电子胃肠镜系统（高端） | 国产 | 6 | 两条胃镜加两条肠镜（包含洗消系统）。 1、4K超高清高端内镜系统； 2、具备胃肠道息肉在胃肠镜下行电凝电切术、早期癌变可以在胃肠镜下行黏膜剥离术、食管静脉曲张破裂出血可以在胃肠镜下行电凝止血，对于各种疾病如食管癌、结肠癌等引起的食道变窄或者梗阻，具备用胃肠镜放置食道支架和肠道支架功能。 3、具备胃肠镜对上消化道和下消化道进行检查，具备发现由消化道问题引起黑便、大便习惯改变、呕血、腹痛、反酸、嗳气等症状的疾病，如息肉、溃疡、血管畸形或者高级别瘤变和肿瘤等功能； 4、激光光源信号传输，有效提高信号传输功能和抗干扰能力； 5、四波长LED光源，提供两种优质光学染色模式； 6、聚普成像功能； 7、光电复合染色成像模式，具有更高的血管对比度特点。； 8、具备镜体采用一键式插拔和全密封设计，镜体都支持热插拔； 9、采用大角度、更小的弯曲半径； 10、具备脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告及病例报告检索功能。