心电监护仪、空气波压力治疗仪数量、功能及要求

心电监护仪（2台）

1、一体式监护仪，可用于成人、儿童；

2、彩色LCD显示屏，≥10寸，LED背光；

3、可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；

4、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测；

5、具备声光报警，参数报警级别可调；

6、可选内置存储卡，支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能；

7、可插电使用，电压220V±10%；

8、标配普通锂电池，工作时间可达4小时；

9、支持心率变化统计和动态血压分析；

10、具备只能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；

11、方便小巧，便于转运使用。

空气波压力治疗仪（1台）

1、电源电压：AC220v/50HZ，功率：≥50VA；

2、治疗时间：≥0-99分钟，调节步长1分钟,可连续调节；

3、治疗压强范围：5~25kPa,步长约10mmHg（1.3KPa）,具有设置工作压力参数指示；

4、压力保持时间：1s--6s，循环间隔时间：1s--20s；

5、显示方式：≥4寸全触摸屏显示操作；

6、治疗模式：≥8种治疗模式；

7、过压保护：具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊和连接管路中产生最大压强不大于240mmHg(32KPa)；

8、手动释压：设备与气囊的连接可插拔，以保证在各种状态下手动解除患者的压强措施，且由最大压强将至2KPa的时间不大于10S；

9、气密性：气囊和连接管路在≥200mmHg(26.7KPa)的压强下，保持1min,压降应不大于10%；

10、耐压性能：气囊和连接管路在≥300mmHg(40KPa)的压强下，保持1min,应不破裂，也不永久变形；

11、连接套筒：可同时连接≥2个充气套筒，同时治疗2个肢体；

12、腔道数：≥四腔叠加式气囊；

13、梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流；

14、零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位；

15、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；

16、单腔工作模式：各腔压力可单独设置及关闭；

17、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警并显示漏气故障；

18、推车：简易推车，静音脚轮带刹车功能。