中频电脉冲治疗仪、痉挛低频治疗仪、神经肌肉刺激仪

数量、功能及要求

中频电脉冲治疗仪（二台）

1、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz；

2、显示方式：数码显示；

3、输出通道：四通道（8个电极片）输出；

4、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％；

5、最大输出电流： 100mA±10%（负载500Ω）

6、调制波形:正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波；

7、调制方式：连续、断续、间歇、变频和交替调制；

8、≥99个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用；

9、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%；

10、输出电流调节方式：按键递增和递减（每档1mA）。

痉挛低频治疗仪（二台）

1、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz；

2、显示方式：数码显示；

3、输出通道：四通道（8个电极片）输出；

4、电极输出：针插式电极输出≥2组；

5、时间设定:时间可调，单步长1min；

6、定时提醒:定时时间到后有声音提示功能；

7、输出波形:每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波；

8、处方选择:治疗仪默认处方大于等于5个；自定义处方≥5个。

神经肌肉刺激仪（二台）

1、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz；

2、显示方式：数码显示；

3、输出通道：四个，独立操作四路参数（可同时治疗四个病人或一个病人的四个部位）；

4、脉冲频率：连续可调；

5、脉冲宽度：0.1`1mS(连续可调)，单步长≤0.1mS，允差±10%；

6、输出电流：最大输出电流≤100mA（负载500Ω）；

7、时间设定功能：时间可调；

8、遥控器：≥1个，用于设备的遥控操作。